Протокол экспериментальных исследований помехоустойчивости модуля НП СН-4706 в режиме поиска сигналов (разделы методики 2.3, 2.4).

| Тип навигационных сигналов | ГЛОНАСС L1 СТ |
| --- | --- |
| Тип помехи | Полигармоническая (-7, …, 6 литеры) |
| Сценарий движения потребителя | Статический |
| Условия старта (горячий/холодный) | Холодный |

2.4.1.1 Параметры:

Т1 =  60 сек

Т2 =  300 сек

2.4.3 Коэффициент ослабления аттенюатора

Катт = +    50,25  дБ

Коэффициент передачи ВЧ разветвителя (вход) – (выход 1)

Кср1 =  -  3,45    дБ

Коэффициент передачи ВЧ разветвителя (вход) – (выход 2)

Кср2 =  - 3.48   дБ

Разность коэффициентов передачи

= Кср2- Кср1 =    -0.03           дБ

2.4.8 Мощность сигнала одного спутника на (выходе 2) ВЧ-разветвителя

=  -      74.01      дБм.

2.4.14 Мощность помехового сигнала, при котором модуль НП захватил сигналы не менее чем 4 НС и выдавал навигационное 3D-решение в течение 2 минут без перерывов более 10 сек:

=      -49.35        дБм,

2.4.18-2.4.21 Результаты косвенных измерений

| № эксперимента, i | , дБм | , дБ |
| --- | --- | --- |
| 1. 5181 | -46.31 | 27.7 |
| 2 | -46.32 | 27.69 |
| 3 | -46.30 | 27.71 |
| 4 | -46.33 | 27.68 |
| 5 | -46.30 | 27.71 |

2.4.22-2.4.23 Результаты статистической обработки полученных данных

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Среднеарифметическое значение , дБ | 27.7 |

Протокол экспериментальных исследований помехоустойчивости модуля НП СН-4706 в режиме слежения за сигналами (раздел методики 2.5).

| Тип навигационных сигналов | ГЛОНАСС L1 СТ |
| --- | --- |
| Тип помехи | Полигармоническая (-7, …, 6 литеры) |
| Сценарий движения потребителя | Статический |
| Режим слежения (когерентный/некогерентный) | Когерентный (без ограничений) |

2.5.1.1 Временные параметры:

Т1 = 30 сек

Т2 = 120 сек

2.4.3 Коэффициент ослабления аттенюатора

Катт = +    50,25  дБ

Коэффициент передачи ВЧ разветвителя (вход) – (выход 1)

Кср1 =  -  3,45    дБ

Коэффициент передачи ВЧ разветвителя (вход) – (выход 2)

Кср2 =  - 3.48   дБ

Разность коэффициентов передачи

= Кср2- Кср1 =    -0.03           дБ

2.5.8 Мощность сигнала одного спутника на (выходе 2) ВЧ-разветвителя

=  -       -94.01         дБм.

2.5.12 Приближенное значение мощности помехового сигнала на (выходе 2) ВЧ-разветвителя, при котором модуль НП прекращает выдачу навигационного 3D-решения (в течение 2 минут без перерывов более 10 сек):

Р0=        -29.63      дБм,

2.5.21-2.5.22 Результаты набора статистики

| № эксперимента, i | , дБм | , дБ | Файл |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | -30.63 | 43.38 | SN4706_ST_Polygarm |
| 2 | -30.66 | 43.35 |  |
| 3 | -30.64 | 43.37 |  |
| 4 | -30.66 | 43.35 |  |
| 5 | -30.67 | 43.34 |  |

2.5.24-2.5.25 Результаты статистической обработки полученных данных

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Среднеарифметическое значение , дБ | 43.4 |